Implementación software del sistema de protección de Imanes Superconductores de Alta Temperatura (HTS) mediante dispositivo cRIO

ALEJANDRO DIAZ FONTALVA / CERN TE-MSC-MDT & TE-MSC-TF

Resumen

Dentro del marco del proyecto HTS, mi principal tarea es la implementación de un nuevo software para el sistema de adquisición de datos (DAQ) cRIO de National Instruments. Este sistema se empleará en diferentes set-ups (configuraciones) de imanes HTS durante futuras campañas de Cold Powering Tests (test de alimentación en frío). El sistema cRIO DAQ se empleará en un futuro cercano durante los Cold Powering Tests con los imanes HTS, Feather M0.5 y Feather M2. Por otra parte, también estuve involucrado durante las campañas de Cold Powering Tests de Feather M0.4, las cuales tuvieron lugar desde Julio hasta principios de Octubre de 2016. Mi principal cometido durante estos test fue colaborar en el análisis de datos recopilados durante los mismos, así como resolver y mejorar posibles problemas de hardware o software encontrados en el sistema cRIO DAQ.

Proyecto HTS y Feather M0.4 set-up

El principal objetivo del proyecto HTS es el desarrollo de HTS (superconductores de alta temperatura) y su aplicación para la producción de imanes. Actualmente el mayor desconocimiento sobre este proyecto es aprender métodos de protección de los imanes HTS después de producirse un quench.

Estos superconductores son llamados de alta temperatura ya que adquieren el comportamiento de superconductores en un rango de 20 a 80K, el cual puede ser considerado de alta temperatura en términos de superconductividad. Por otra parte un quench se define como la transición que se produce de estado superconductor a estado resistivo, la cual tiene lugar en imanes superconductores. Cuando se produce un quench se genera un hot spot (punto caliente) en el imán, el cual provocará que la temperatura se incremente localmente hasta el punto de incluso llegar a destruir el imán.

Feather M0.4

Para los Cold Powering Tests se han empleado diferentes set-ups, siendo Feather M0.4 el cual he estado implicado. Feather M0.4 consiste en una bobina, cuyo bobinado se ha realizado mediante Roebel cable, el cual está compuesto de material HTS. La bobina dispone de multitud de sensores colocados a lo largo de su superficie para monitorizar su comportamiento, siendo algunos de ellos: voltage taps (tomas de tensión), pick-up coils (bobinas captadoras), sensores de temperatura y Hall Probes (sondas de efecto Hall). También se han colocado en la superficie de la bobina 3 Spot Heaters (calentadores) para inducir quench en la misma. Por otra parte para monitorizar el estado del sistema y para protección frente a Quench se encuentran funcionando 4 sistemas DAQ en paralelo, estando el sistema cRIO DAQ bajo mi responsabilidad.

Campañas de Cold Powering Test

Desde Julio hasta principios de Octubre de 2016 se llevaron a cabo 4 campañas de Cold Powering Tests para Feather M0.4. Las diferentes campañas realizadas reciben el nombre de Runs y mi contribución personal al equipo HTS fue durante los Run 3 y 4.

Run 3

El procedimiento realizado para el testeo del imán consistía en primer lugar en enfriarlo a temperaturas del orden de 20 a 80 K. A continuación se alimentaba al imán incrementando el nivel de corriente hasta que se detectara un quench  por alguno de los sistemas DAQ. En caso de detectarse un quench se disparaban los sistemas de protección del imán, apagando la alimentación del mismo. Una vez finalizado los test se analizaban los datos leídos por los diferentes sensores en busca de patrones que nos ayuden a predecir cuándo se producirá un quench.

Mi contribución a los problemas encontrados durante el Run 3:

- Sincronizacion de los datos de sistemas DAQ.  Por un lado debían sincronizarse los datos del cRIO DAQ con los de otros 2 sistemas DAQ, y por otra parte el software original del sistema cRIO estaba programado con 2 frecuencias de adquisición diferentes (una a 100 Hz y otra a 10 kHz). Como solución a este problema actualicé los script de Matlab empleados para el análisis de datos. Implementé algunos ajustes y conversiones de tiempos, así como interpolación en algunos datos.

- Almacenamiento de datos. Debido a una sobredimensionada frecuencia de adquisición de datos en el software original del sistema cRIO DAQ por cada test realizado se estaba generando una desmesurada cantidad de datos. Esto complicaba en gran medida el análisis y el almacenamiento de datos. Para resolver este problema también se incluyó en el script de Matlab utilizado para el análisis de datos la posibilidad de analizar tan sólo una porción de los datos recopilados. Así mismo se creó un espacio independiente de almacenamiento para los datos ya recopilados.

Run 4

A diferencia del Run 3, en este Run los quench eran inducidos por medio de pulsos de alimentación enviados a los Spot Heaters colocados en la superficie de la bobina. Dichos pulsos son pulsos cuadrados generados por medio del sistema cRIO DAQ, una fuente de alimentación de corriente regulable y un circuito de relés y contactos. El ancho de pulso puede traducirse como la energía depositada en el Spot Heater como E (J)=V∙I∙∆t.

En este caso, el procedimiento consistía en primer lugar en alimentar el imán a niveles de corriente prefijados. Una vez alcanzado el nivel prefijado, se disparaba alguno de los Spot Heater y en caso de no activarse el sistema de protección del imán se realizaban más intentos aumentando el ancho de los pulsos mediante el software de cRIO. En el momento en que se disparaba el sistema de protección del imán, entonces era obtenido un nuevo punto experimental. Dichos puntos representa la energía mínima necesaria que debe inducirse para unos niveles de corriente y temperatura dados en la bobina.

Mi contribución a problemas encontrados durante el Run 4:

- Forma de pulsos Spot Heaters incorrecta. Por un lado junto con la ayuda de algunos técnicos comprobamos que la fuente de alimentación empleada para generar los pulsos de los Spot Heater estaba mal calibrada.

- Niveles de tensión de pulsos de Spot Heaters incorrecta. Un divisor de tensión aplicado en las entradas correspondientes al cRIO no fue considerado en el software empleado para el análisis de los datos.

Implementación de software de Sistema cRIO DAQ

cRIO (Compact Reconfigurable Input Output) es un dispositivo de National Instruments compuesto por una FPGA y un RT Processor (Procesador en Tiempo Real). Además dispone de un chasis con 8 slots para módulos I/O intercambiables, así como conexión de Ethernet, USB. La comunicación con el cRIO se realiza mediante una IP o una DNS a través de conexión Ethernet. El cRIO actualmente utilizado durante los test dispone de 7 módulos de 32 entradas analógicas y 1 módulo para 8 salidas digitales. Por otra parte el Crio está conectado disco duro de 3 Tb donde son almacenados los datos recopilados durante los test. La programación de la FPGA y el RT Processor del cRIO se realiza mediante el software de instrumentación de National Instruments LabVIEW.

Una vez finalizados los tests de Feather M0.4, a principios de Octubre, tomé la decisión implementar una nueva versión del software del sistema cRIO DAQ desde cero, debido a los múltiples problemas encontrados en el mismo durante los test. En esta nueva versión el software se organiza en tres módulos principales:

- La FPGA (Field Programmable Gate Array). Se encarga de la lectura de datos de los sensores conectados al imán, del sistema de disparo de los Spot Heater y del sistema de detección de quench.

- El RT Processor. Soporta la mayor carga computacional del sistema, y sus tareas son el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos, y el registro de parámetros de configuración básicos sobre los test.

- El Host. Actúa como la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). Sus características son las de monitorización en Tiempo Real de las señales adquiridas y la modificación de parámetros del sistema de disparo de Spot Heaters o del sistema de detección de quench.

La comunicación entre los diferentes módulos software se ha realizado mediante diferentes protocolos de comunicación de LabVIEW:

- En primer lugar los datos de los sensores son transmitidos desde la FPGA al RT Processor mediante memorias DMA (Direct Memory Access) FIFOs (First-in First-out). Se emplea una FIFO para transmitir los datos de los sensores y otra para el Timestamp.

- A continuación el envío de datos desde el RT Processor al Host se ha desarrollado mediante el uso de colas y Network streams. Por un lado se usa una cola local para almacenar los datos de los sensores de la DMA FIFO tan rápido como el procesador lo permita. A continuación los datos de dicha cola se enviará al Host mediante el protocolo de Network Streams. Por otro lado y en paralelo también se transmiten los datos mediante otra cola a la parte del código que se encarga de almacenar los datos en el disco duro.

- La transmisión de información que no necesita un buffer, como los parámetros del sistema de disparo de los Spot Heaters o el sistema de detección de quench se han empleado tanto variables compartidas, como comunicación mediante controles e indicadores del panel frontal. Este es el caso de la transmisión de información desde el Host a la FPGA.

Las principales mejoras actualmente implementadas en el nuevo software del sistema DAQ cRIO son:

- Empleo de 1 sola frecuencia de adquisición a 1 kHz, en lugar de 2 (una a 100 Hz y otra a 10 kHz). Esta nueva frecuencia de adquisición es lo suficientemente rápida como para detectar posibles cambios o quench en las señales de los sensores.

- Simplificación del software y reestructuración del código.

- Resuelto problema al disparar Spot Heaters durante Run 4. Durante Run 4 se comprobó que el ancho de los pulsos de alimentación no siempre correspondía con el previamente configurado en el software.

De momento en el nuevo Software de cRIO están implementadas la Adquisisción de Datos, la Monitorización en Tiempo Real y el Ssitema de Disparo de los Spot Heaters, y actualmente estoy trabajando la implementación del sistema de detección de quench.